##### JJG

中华人民共和国国家计量检定规程

JJG 162-××××

冷水水表

Cold Water Meters

（第一次征求意见稿20151212）

XXXX-XX-XX发布　　　　　　　　　　　　　XXXX－XX－XX实施

中华人民共和国

国家质量监督检验检疫总局　发　布

冷水水表检定规程

JJG 162-201X

代替JJG 162-2009

Verification Regulation of

Cold Water Meters

归口单位：全国流量容量计量技术委员会

主要起草单位：浙江省计量科学研究院

参加起草单位：

本规程委托全国流量容量计量技术委员会负责解释。

本规程主要起草人：

参加起草人：

目   录

引言…………………………………………………………………………………Ⅱ

1 范围………………………………………………………………………………1

2 引用文件……………………………………………………………………………1

3 术语和计量单位……………………………………………………………………1

3.1 水表及其组件……………………………………………………………………1

3.2 计量特性…………………………………………………………………………3

3.3 工作条件…………………………………………………………………………4

3.4 电子和电气装置…………………………………………………………………5

3.5 计量单位…………………………………………………………………………5

4 概述…………………………………………………………………………………6

4.1 原理和结构组成…………………………………………………………………6

4.2 分类………………………………………………………………………………6

5 计量性能要求………………………………………………………………………7

5.1表征水表的特征值………………………………………………………………7

5.2 准确度等级和最大允许误差……………………………………………………7

5.3 示值误差曲线……………………………………………………………………7

6 通用技术要求………………………………………………………………………7

6.1 外观和封印………………………………………………………………………7

6.2 标志………………………………………………………………………………8

6.3 电子装置功能…………………………………………………………………9

6.4 密封性…………………………………………………………………………9

7 计量器具控制……………………………………………………………………9

7.1 检定条件………………………………………………………………………9

7.2 检定项目………………………………………………………………………11

7.3 检定方法………………………………………………………………………11

7.4 检定结果的处理………………………………………………………………18

7.5 检定周期………………………………………………………………………18

附录A使用中水表的允许误差………………………………………………19

附录B  水表检定记录参考格式………………………………………………20

附录C 检定证书和检定结果通知书内页格式……………………………………21

引   言

本规程是在JJG 162－2009《冷水水表计量检定规程》的基础上，参考了国际法制计量组织发布的49号国际建议OIML R49－1:2013《可饮用冷水和热水水表 第1部分：计量技术要求》（Water meters for cold potable water and hot water Part 1: Metrological and technical requirements）关于首次检定的有关建议，结合我国水表制造和应用的实际情况进行修订的。

与JJG 162－2009相比，本规程仅涉及水表的检定部分，型式评价部分内容由另行制定的型式评价大纲代替。本次修订除了编辑性修改之外，主要技术变化如下：

——根据OIML R49－1：2013的修订，同步调整了部分术语及其定义，如删除了容积式水表等定义，增加了墨盒式水表等定义；

——删除了仅与型式评价部分相关的术语，如固有误差、耐久性等；

——调整了检定项目的名称，将“外观和功能”调整为“外观和封印”，将原“外观和功能”中属于外观检查的标志内容单列为“标志”检定项目，将功能部分内容单列为“电子装置功能”检定项目；

——正文删除了使用中水表的最大允许误差规定， 有关“使用中水表的允许误差”参考OIML R49－1:2013附录C的说明列入附录A中，仅作为资料使用；

——在“电子装置功能”检定项目中具体化了配备电子装置的机械式水表机电转换误差的技术要求和检定方法；

——增加了“误差曲线”检定项目；

——细化了检定用计量标准和配套设备；

——检定方法中增加了采用流量时间法的示值误差检定方法，并增加了针对水表与检定装置不同步时采用测量时间来修正体积的示值误差计算方法，列出了相应的计算公式；

——检定结果的处理中增加了针对量大面广的公称通径不大于DN25水表可只加盖检定合格印的规定；

——根据检定项目变化修订了检定记录格式和证书内页格式。

历次版本的发布情况：

——JJG 162－1985《水表及其试验装置》；

——JJG 162－2007《冷水水表》；

——JJG 162－2009《冷水水表》。

冷水水表检定规程

## 1 范围

本规程适用于温度等级为T30和T50的可饮用冷水水表的首次检定、后续检定和使用中检查。

## 2 引用文件

JJF XXXX-201X 冷水水表型式评价大纲

GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

## 3 术语和计量单位

下列术语和定义适用本规程。

注：更多的术语和定义请参阅JJF XXXX-201X。

3.1 水表及其组件

3.1.1 水表 water meter

在计量条件下，用于连续测量、记录和显示流经测量传感器的水体积的仪表。

注：

1．一个水表包含至少一个测量传感器、一个计算器（包括调节或者校正设备，如果有的话）以及一个指示装置。这三种设备可以处在不同位置。

2．水表可以是复式水表（见3.1.16）。

3.1.2 测量传感器 measurement transducer

水表内将被测水流量或水体积转换成信号传给计算器的部件，包括传感器。

注：测量传感器可以自主工作或使用外部电源，可以基于机械、电或电子原理。

3.1.3 传感器 sensor

水表中直接被承载了被测量的某种现象、物质或者成分所影响的元件。

注：水表的传感器可以是圆盘、活塞、转盘或涡轮元件，电磁水表中的电极，或者其它元件。该元件感应流经水表的水的流量或者体积，也称为“流量传感器”或者“体积传感器”。

3.1.4 计算器 calculator

接收传感器和可能来自于相关测量仪表的输出信号，并将其转换成测量结果的水表部件。如果条件许可，在测量结果未被采用之前还可将其存入存储器。

注：

1.在机械水表中齿轮传动装置被认为是计算器。

2.计算器还能与辅助装置进行双向通信。

3.1.5 指示装置 indicating device

用于指示流经水表的水的体积的水表部件。

3.1.6 调整装置 adjustment device

水表中允许误差曲线偏移至与其本身基本平行，使示值的相对误差处于最大允许误差范围内的装置。

3.1.7 修正装置 correction device

连接或安装在水表中，在计量条件下根据被测水的流量和（或）特性以及预先确定的校准曲线自动修正体积的装置。

注：被测水的特性，如温度和压力，可以用相关测量仪表进行测量，或者储存在仪表的存储器中。

3.1.8 辅助装置ancillary device

用于执行某一特定功能，直接参与产生、传输或显示测量结果的装置。

辅助装置主要有：

a） 调零装置；

b） 价格指示装置；

c） 重复指示装置；

d） 打印装置；

e） 存储装置；

f） 费率控制装置；

g） 预置装置；

h） 自助装置；

i） 流量传感器运动检测器（用于检测流量传感器的运动，除非在指示装置上清晰可见）；

j） 远程读数装置（可永久或临时安装）。

注：辅助装置中与贸易结算相关的功能应受法制计量控制。

3.1.9 费率控制装置 tariff control device

根据费率或者其它条件将测量值分配到不同记录器的设备，每个记录器均可以独立读出。

3.1.10 预置装置 pre-setting device

允许选择用水量并且当计量到设定的用水量之后自动停止水流的装置。

3.1.11相关测量仪表 associated measuring instrument

连接在计算器或修正装置上，用于测量水的某些特征量以便进行修正和（或）转换的仪表。

3.1.12 固定式水表 meter for two constant partners

永久安装的水表，且仅用于从一个供应商到一个客户之间的输送。

3.1.13 管道式水表 in-line meter

利用水表端部的连接件直接安装在封闭管道中的一种水表。

注：端部连接件可以是法兰或者是螺纹。

3.1.14 整体式水表 complete meter

测量传感器、计算器及指示装置不独立的水表。

3.1.15 分体式水表 combined meter

测量传感器、计算器及指示装置独立的水表

3.1.16 复式水表 combination meter

由一个大水表、一个小水表和一个转换装置组成的水表。转换装置根据流经水表的流量大小自动引导水流流过小水表或者大水表，或者同时流过两个水表。

注：水表的读数由两个独立的计算器给出，或者由一个计算器将两个水表上的数值相加后给出。

3.1.17 同轴水表 concentric meter

利用集合管接入封闭管道的一种水表。

注：水表和集合管的进口和出口通道在两者之间的接合部位是同轴的。

3.1.18 同轴水表集合管 concentric meter manifold

专为同轴水表连接设计的管件。

3.1.19 墨盒式水表 cartridge meter

借助于称为连接接口的中介装置接入封闭管道的一种水表

注：水表进出口的流道以及连接接口可以是如ISO 4064-4［4］规定的同轴或者轴向相交。

3.1.20 墨盒式水表连接接口 cartridge meter connection interface

专为轴向相交或者同轴的墨盒式水表连接设计的管件。

3.1.21 带可更换计量模块的水表 meter with exchangeable metrological module

常用流量大于16m3/h，由一个连接接口和一个与型式批准相同的可更换计量模块组成的水表。

3.1.22 可更换计量模块 exchangeable metrological module

由一个测量传感器，一个计算器和一个指示装置组成的独立模块。

3.1.23 带可更换计量模块的水表连接接口connection interface for meters with exchangeable metrological modules

专为可更换计量模块连接设计的管件。

3.2 计量特性

3.2.1 实际体积（Va） actual volume

流过水表的水的总体积，不考虑所消耗的时间。

注：

1.实际体积是被测量。

2.实际体积是根据由合适的测量标准所确定的参考体积计算而来，并恰当地考虑了计量条件的差异。

3.2.2 指示体积（Vi） indicated volume

水表所指示的水的体积，与实际体积对应。

3.2.3 主示值 primary indication

受法制计量控制的指示值。

注：如有重复指示，原始指示为主示值。

3.2.4 误差 error

测量值减去参考值。

注：

1.本规程中指示体积即为测量值，实际体积即为参考值。指示体积和实际体积之差即为（示值）误差。

2.本规程中示值误差以实际体积的百分数来表示，即为Vi−VaVa×100%。

3.2.5 最大允许误差（MPE）maximum permissible error

对给定的水表，由规程或规范所允许的，相对于已知参考量值的测量误差的极限值。

3.2.6 指示装置一次元件 first element of an indicating device

由若干个元件组成的指示装置中附带检定标度分格分度尺的元件。

3.2.7 检定标度分格 verification scale interval

指示装置一次元件的最小分度值。

3.2.8 显示装置的分辨率resolution of a displaying device

能够清楚分辨的所显示示值的最小差值。

注：对于数字指示装置，该项为当最低位有意义的数改变一个步进时指示值的变化值。

3.3 工作条件

3.3.1流量（Q） flow rate

Q=dV/dt，V是实际体积，t是该体积的水流经水表所花费的时间。

3.3.2 常用流量（Q3） permanent flow rate

额定工作条件下的最大流量。在此流量下，水表应工作在最大允许误差内。

注：在本规程中，此流量以m3/h来表示。

3.3.3 过载流量（Q4） overload flow rate

要求水表在短时间内能符合最大允许误差要求，随后在额定工作条件下仍能保持计量特性的最大流量。

3.3.4 分界流量（Q2） transitional flow rate

出现在常用流量和最小流量之间，将流量范围划分成各有特定最大允许误差的“流量高区”和“流量低区”两个区的流量。

3.3.5 最小流量（Q1） minimum flow rate

要求水表工作在最大允许误差之内的最低流量。

3.3.6 复式水表转换流量（Qx） combination meter changeover flow rate

随着流量减小大水表停止工作时的流量Qx1，或者随着流量增大大水表开始工作时的流量Qx2。

3.3.7 最低允许工作温度（mAT） minimum admissible temperature

在额定工作条件下水表能够持久承受且计量特性不会劣化的最低水温。

注：mAT是额定工作条件中温度的下限值。

3.3.8 最高允许工作温度（MAT） maximum admissible temperature

在额定工作条件下水表能够持久承受且计量特性不会劣化的最高水温。

注：MAT是额定工作条件中温度的上限值。

3.3.9 最大允许工作压力（MAP）maximum admissible pressure

在额定工作条件下水表能够持久承受且计量特性不会劣化的最高内压力。

3.3.10 工作温度（Tw）working temperature

水表上游测得的管道内的水温。

3.3.11 工作压力（pw） working pressure

在水表上、下游测得的管道内的平均水压（表压力）。

3.3.12 试验流量 test flow rate

从经校准的参考装置的示值计算出的试验时的平均流量。

注：本规程中试验流量即检定流量。

3.3.13 公称通径（DN） nominal diameter

管道系统部件尺寸的字母数字标志，仅供参考用。

注：

1.公称通径由字母DN后接一个无量纲整数表示，该整数间接表示以毫米为单位的连接端内径或外径的实际尺寸。

2.字母DN后跟的数不代表一个可度量的值，且不应用来参与计算，相关建议有规定的除外。

3.有关使用DN标志系统的建议中，任何DN与部件尺寸之间的关系可以如DN/OD（外直径）或DN/ID（内直径）的形式给出。

3.3.14 额定工作条件（ROC）rated operating condition

为使水表按设计性能工作，在测量时需要满足的工作条件。

注：额定工作条件给出了流量和影响因子的区间，在该区间内（示值）误差要求在最大允许误差之内。

3.4 电子和电气装置

3.4.1 电子装置 electronic device

采用电子组件并执行特定功能的装置，通常制作成独立（可分离）单元且可以单独试验。

注：电子装置可以是整表或者表的一部分，详见3.1.1至3.1.5、3.1.8的定义。

3.4.2 检查装置 checking facility

安装在水表中，用于检测和修正显著差错的装置。

注：

1.检查传输装置的目的是验证接收装置是否完整接收到传输的全部信息（仅限于此信息）；

2.关于检查装置的更多信息参阅JJF XXXX-201X。

3.4.3 机电转换装置 converter of mechanical-electric signal

将机械式水表的机械计数信号转换成电子计数信号的装置。

注：

机电转换装置根据转换原理和信号特征，分实时转换式和直读式二种。

实时转换式：该类水表的机电转换装置一般通过信号元件的运动产生周期性的脉冲信号，由电子装置实时采集并记录。每一个脉冲信号代表一个固定的体积量，称之为脉冲当量。

直读式：该类水表的机电转换装置将代表体积总量的机械指示装置进行电子编码，电子装置读取编码信号，经解码后转换成总量的数值。数值的分辨率取决于最低编码位指示装置的电子编码分度，称之为最小转换分度值。

2.机电转换装置是辅助装置的一种。当由机电转换装置产生的水表总量示值作为结算依据时，应受法制计量控制。

3.4.4 机电转换误差 error of mechanical-electric conversion

带机电转换装置的水表机电转换时电子（体积）总量示值与机械（体积）总量示值之差。

3.5 计量单位

水表及其相关测量仪器的测量、显示、打印和存储量的计量单位均应采用法定计量单位，主要量及其计量单位应符合表1的规定。

表1 主要量的计量单位

| 量的名称 | 单位 |
| --- | --- |
| 瞬时流量 | m3/h |
| 累积流量或体积 | m3 |
| 温度 | ℃ |
| 压力 | MPa |

## 4 概述

4.1 原理和结构组成

冷水水表（以下简称水表）是一种以用途来命名的计量器具，是计量流经封闭满管道中可饮用冷水体积总量的计量器具，主要应用于自来水供应部门供给居民和工商业等用户自来水消耗量贸易结算计量。

一个完整的水表通常包括测量传感器、计算器和指示装置三个部分。这三部分可以是不可分离的整体，也可以是结构和功能彼此独立、相互可分离。

当水流经水表的测量传感器时，测量传感器通过物理效应感应水的流速或体积，并转换成某种信号传送给计算器，计算器将接受的信号进行转换和运算，以可显示的测量结果的方式传送给指示装置，由指示装置指示出流经水表的水量的测量结果。

根据测量传感器的结构和工作原理，通常将水表分为基于机械原理和电子原理两类。

水表可以通过加装调整装置或修正装置，来改善或提高水表的计量性能。这些调整装置或修正装置可以是机械的，也可以是电子的。

如果水表的测量传感器不能独立完成水的体积测量时，可以借助于相关测量仪表对温度、压力等与水的特性相关的参数进行测量，来获取水的体积。

为了使水表满足特定的管理需要，可以加装辅助装置，以执行一种或多种特定的功能。辅助装置可以是机械的，也可以是电子的。

通常将水表的电子部件称之为电子装置。电子装置可以是完整的水表，如基于电子原理的水表，也可以是水表的一部分，如电子原理工作的计算器、指示装置、调整装置、修正装置、辅助装置和检查装置等。

配备电子装置的水表具备预付费功能时应有检查装置，以对其测量传感器、计算器、指示装置、辅助装置或相关测量仪表的功能和状态进行检查。

4.2 分类

- 根据水表的工作原理和结构特征，一般可分为：

- 机械式水表

测量传感器、计算器和指示装置均为机械原理和结构的水表，主要有速度式水表和容积式水表。

- 配备电子装置的机械式水表

保留结构完整的机械式水表，在此基础上加装了电子装置的水表，主要有IC卡水表和远传水表。

- 电子式水表

电子式水表分为机械传感式电子水表和电子传感式水表。

机械传感式电子水表的测量传感器由基于机械运动原理的传感器和能够将机械运动转换成电信号输入计算器的敏感元件组成，计算器和指示装置均为电子组件，如叶轮式电子水表、涡轮式电子水表。

电子传感式水表的测量传感器基于电子或电磁感应原理，计算器和指示装置均为电子组件，如超声水表、射流水表、科里奥利水表和电磁水表等。

## 5 计量性能要求

5.1 水表的特征值

5.1.1 水表的特征流量由Q1、Q2、Q3和Q4的值定义。

5.1.2水表应按Q3（以m3/h为单位）的数值及Q3/ Q1的数值标志。

5.1.3 Q3的值应从表2中选取。

表2 Q3值的系列

| 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 16 | 25 | 40 | 63 |
| 100 | 160 | 250 | 400 | 630 |
| 1000 | 1600 | 2500 | 4000 | 6300 |

该系列数可以按此序列扩展到更大或者更小的数值。

5.1.4 比值Q3/ Q1应从表3中选取。

表3 Q3/ Q1值的系列

| 40 | 50 | 63 | 80 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 125 | 160 | 200 | 250 | 315 |
| 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 |

该列数可以按此序列扩展到更高的数值。

注：5.1.1.3和5.1.1.4的数分别来自于GB/T 321-2005的R5和 R10 。

5.1.5 比值Q2/Q1为1.6。

5.1.6 比值Q4/Q3为1.25。

5.2 准确度等级和最大允许误差

水表的准确度等级分为1级和2级，相应温度等级的最大允许误差应符合表4的规定。

表4 准确度等级和最大允许误差

| 准确度等级 | 1级 |  |  | 2级 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 流量 | 低区 | 高区 |  | 低区 | 高区 |  |
|  | Q1≤Q＜Q2 | Q2≤Q≤Q4 |  | Q1≤Q＜Q2 | Q2≤Q≤Q4 |  |
| 温度等级 | T30、T50 | T30 | T50 | T30、T50 | T30 | T50 |
| 最大允许误差 | ±3% | ±1% | ±2% | ±5% | ±2% | ±3% |

注：通常将Q1≤Q＜Q2称为“流量低区”，Q2≤Q≤Q4称为“流量高区”。

5.3 示值误差曲线

水表如果所有的示值误差都有相同的符号，则至少有一个误差应不超过最大允许误差的一半。

## 6 通用技术要求

6.1 外观和封印

6.1.1 外观

水表的结构应完整。

新制造水表的外壳色泽应均匀，无明显起泡、剥落等缺陷，易锈蚀部件的表面和内壁均应有可靠的防腐蚀涂镀层，无可见的锈斑和涂镀层剥落。

使用中或修理后的水表应无可觉察的变形，外表退化不应导致标志缺失，影响使用，内壁涂镀层仍应完好，无显著改变表面粗糙度的锈蚀和污垢沉积，流道内应无可见的杂物缠绕、零部件断裂或变形痕迹。

无论是新制造，还是使用中或修理后的水表，指示装置和检定装置均应持续保持清晰易读，无附件阻挡、指示退化、显示闪烁、笔画缺失或杂物污染等读数缺陷。

6.1.2 封印

水表应包含可以封印的保护装置，以保证在正确安装水表之前和之后，在不损坏保护装置的情况下无法拆卸或者改动水表及其调整装置、修正装置和相关测量仪表。

当配备电子装置的水表可以通过按键或通讯接口修改对测量结果有影响的参数时，应采取电子封印，只允许授权人员通过密码（口令）或特殊设备（例如钥匙）接触参数，密码应能更换。

使用中的水表应按制造商的规定安装，对不允许自行拆卸的连接部位应施加封印等保护装置。

6.2 标志

6.2.1 计量法制标志

水表的显著位置应标志有制造计量器具许可证标志和编号（仅适用于国内制造）及计量器具型式批准标志和编号。

新制造水表应带有出厂检验合格证，合格证上应清晰明确地标注有检验日期和合格标志。合格证应与水表本体可靠结合，不发生自然脱落。

6.2.2 计量器具标识

水表应清晰、永久地在外壳、指示装置的度盘或铭牌、不可分离的表盖上，集中或分散标明下列信息，这些标识在使用时应在不拆卸表的情况下可见。

a） 计量单位；

b） 准确度等级，如果不为2级；

c）Q3和Q3/Q1的数值：如果水表可测量反向流且Q3和Q3/Q1的数值在正向和反向流的情况下不同，则Q3和Q3/Q1的数值均应按对应流向描述。比值Q3/Q1可表述为R，如“R160”。如果水表在水平和垂直位置上有不同的Q3/Q1值，则两种Q3/Q1值均应按对应的水表安装方位描述；

d）制造商的名称或商标；

e）制造年份，至少为制造年份的最后两位，或者制造年月；

f）编号（尽可能靠近指示装置）；

g）流动方向（标志在水表壳体的两侧，如果在任何情况下都能很容易看到表示流动方向的指示箭头，也可只标志在一侧）；

h）最大允许工作压力（MAP），如果超过1MPa，或者对于DN500及以上，超过0.6 MPa；

i）字母V或H，如果水表只能在垂直或水平位置上工作；

j）温度等级，如果不为T30；

k）压力损失等级，如果不为Δp；

l）安装敏感度等级，如果不为U0/D0；

对于配备电子装置的水表，下列额外的内容还需要标明在适当的地方：

m）对于外部电源：电压和频率；

n）对于可更换电池：更换电池的最后期限；

o）对于不可更换电池：必须更换水表的最后期限；

p）环境类别；

q）电磁环境等级。

例：

具有下列特性的水表：

——Q3=2.5m3/h

——Q3/ Q1=200

——水平安装

——温度等级：T30

——压力损失等级：Δp63

——最大允许工作压力：1MPa

——剖面敏感度等级：U10/D5

——编号：123456

——制造年份：2015

——制造商商ABC

可以标记如下：

Q32.5、R200、H、→、U10/D5、123456、15、ABC。

6.3 电子装置功能

电子装置包括计算器、辅助装置和检查装置等，或是其中多种组合而成的整体。电子装置的各项功能应明确无误地在使用说明书中阐明，在正常使用条件下均应能按预期的设计工作。

存储在电子装置内对测量结果有影响的参数，如传感器系数、仪表系数、信号当量、修正系数等应能在水表及相关测量仪表的铭牌或随机文件中获得。

辅助装置可以具备3.1.8中的一种或几种功能，当这些功能与计量主示值相关联，并直接参与贸易结算时，应受法制计量控制。

配备电子装置的机械式水表，其机电转换误差应符合表5的规定。

表5 水表机电转换误差

| 机电转换方式 | 机电转换误差 |
| --- | --- |
| 实时转换式 | ≤±1个信号当量 |
| 直读式 | ≤±1个最小转换分度值 |

6.4 密封性

水表应能承受1.6倍最大允许工作压力（MAP）下持续1min而不发生渗漏、泄漏或损坏。

使用中的水表在工作条件下应无渗漏。

## 7 计量器具控制

计量器具控制包括首次检定、后续检定和使用中检查。

7.1 检定条件

7.1.1 计量标准及配套设备

7.1.1.1 计量标准

检定水表的计量标准为准确度等级0.2级的水表检定装置，或扩展不确定度不大于0.2%（k=2）的水流量标准装置。

水表检定装置或水流量标准装置还应满足下列要求：

a）装置可以是基于收集法的静态容积法、静态质量法装置，也可以是基于流量时间法的标准表法装置或活塞式水表检定装置，当装置的测量值为质量时，还应配备体积修正用的水密度计或水温测量用的温度变送器，详见表4；

b）装置的流量范围应满足所检水表最小规格的最小流量和最大规格的过载流量；

c）装置应有供水稳压措施，能消除脉动、水锤和振动的不利影响。装置应具有适宜的流量稳定度，确保在一次检定期间流量恒定在选定的值上。恒定流量期间流量的相对变化在低区应不超过±2.5%，高区应不超过±5%；

d）装置测量段的管道内直径应满足所检水表的通径范围；

e）装置测量段的安装条件应满足所检水表的安装方位要求；

f）当装置具备时间测量和接收脉冲、电流或编码等检定信号的功能时，这些功能应经过验证，测量参数应经过检定或校准。

注：在检定Q3≤16m3/h的水表时，当检定流量不大于0.10Q3时，检定装置理想的供水方式是恒水头水槽。

7.1.1.2 主要配套设备

主要配套设备见表6。

表6 主要配套设备

| 序号 | 设备名称 | 技术要求a | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 带压力指示的耐水压试验装置 | 最大输出压力：不低于2倍水表最大允许工作压力（MAP）； 压力指示仪表：准确度等级1.6级，1.6MAP测量点应不低于量程的1/3。 | 密封性检查 |
| 2 | 计时器 | 最大允许误差：±0.5s/d | 密封性检查和流量测定 |
| 3 | 水密度计 | 准确度等级：二等 | 质量法装置采用实测密度修正体积 |
| 4 | 温度变送器 | 最大允许误差：±0.2℃ | 质量法装置采用测温密度查表法修正体积 |
| 5 | 水温度计b | 最大允许误差：±1℃ | 水温监测 |
| 6 | 水压力计b | 准确度等级：2.5级 | 水压监测 |
| 7 | 大气温度计 | 最大允许误差：±1℃ | 环境温度监测 |
| 8 | 湿度计 | 最大允许误差：±10%RH | 环境湿度监测 |
| 备注 | - 所列准确度等级或最大允许误差为最低要求； - 水温和水压监测仪表可安装在检定装置上； |  |  |

当检查水表的电子封印或电子装置功能需要连接专用读写设备时，该设备通常由水表制造商临时或永久提供。

7.1.2 检定环境条件

检定环境条件应满足水表的额定工作条件（ROC），且符合下列要求。

7.1.2.1 通用条件

a) 环境温度范围：5℃～35℃；

b) 水温范围：20℃±10℃，一次检定的水温变化不超过5℃；

c) 环境相对湿度范围：0%～100%；

d) 水源压力范围：0.03MPa到水表最大允许工作压力（MAP），水表上游压力变化不超过10%；

e) 工作电源范围：交流电源电压为标称值的85%～110%，频率为标称值的98%～102%，直流电源电压为标称值的90%～110%。

7.1.2.2 特殊条件

当采用容积法装置检定水表时，环境温度应控制在10℃～30℃之内，且水温与环境温度之间的偏差应不超过5℃。

当检定配备电子装置的水表时环境相对湿度应控制在0%～93%之内，且一次检定的湿度变化应不超过10%。

检定场所还应无明显的振动和外磁场干扰。

7.1.3 检定介质

检定介质应为公共饮用水或清洁的循环水。水中不应含有任何可能会损坏水表或影响水表工作的物质且无气泡。

若使用循环水，应采取措施以防止表内残留水危害人体健康，如采用公共饮用水冲洗水表内腔。

检定基于电磁感应原理的水表时，水的电导率应控制在制造商要求的范围内。

7.2 检定项目

检定仅对完整的水表进行。分体式水表或带有相关测量仪表的水表应正确连接，墨盒式水表和带可更换计量模块的水表应与其专用连接接口正确连接。

水表的检定项目见表7。

表7 检定项目一览表

| 序号 | 检定项目 | 检定类别 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 首次检定 | 后续检定 | 使用中检查 |
| 1 | 外观和封印 | + | + | + |
| 2 | 标志 | + | + | － |
| 3 | 电子装置功能 | + | + | + |
| 4 | 密封性 | + | + | + |
| 5 | 示值误差 | + | + | － |
| 6 | 误差曲线 | + | + | － |

7.3 检定方法

7.3.1 外观和封印检查

7.3.1.1 用目测方法检查水表的外观，应符合6.1.1的规定，使用中检查时仅观察水表的外表面。

7.3.1.2 用目测方法检查水表的保护装置，并操作检查配备电子装置的电子封印，需要时应将水表与专用读写设备联接，检查水表的内置参数和测量结果，应符合6.1.2的规定。对水表进行使用中检查时应确认水表的安装是否符合制造商的规定，并检查在不允许自行拆卸的连接部位封印或保护装置的完好性。

7.3.2 标志检查

用目测方法检查水表的标志，应符合6.2的规定。

7.3.3 电子装置功能检查

按下列程序检查水表的电子装置功能：

- 确定水表的电子装置型式，如各功能装置为独立型式或与计算器组成整体型式。

- 对照使用说明书确定电子装置受法制计量控制的功能。

- 对照使用说明书操作检查电子装置的功能，必要时应将水表与专用读写设备相联接。

- 确认电子装置的功能与设计要求相一致。

如果是配备电子装置的机械式水表，还应按下列附加程序进行机电转换误差检查：

- 对于机电转换方式为实时式的水表，可以单独，也可以在示值误差检定时进行。在水表静止状态下记录其机械指示装置和电子装置的初始读数，通一定量的水后停止通水，再记录水表机械指示装置和电子装置的终止读数，按公式（1）计算机电转换误差，通水量应不少于Q4流量下1min对应的水量，且应使机电转换信号不少于5个，结果应符合表3的规定。

ΔV=|Ve2-Ve1|-|Vm2-Vm1|                                           （1）

式中：

ΔV—— 机电转换误差，m3；

Ve2 ——电子装置的终止读数，m3；

Ve1 ——电子装置的初始读数，m3；

Vm2 ——机械指示装置的终止读数，m3；

Vm1 ——机械指示装置的初始读数，m3。

当对结果有疑义时，应采用JJF XXXX-201X附录C规定的方法。

- 对于机电转换方式为直读式的水表，可以单独，也可以在示值误差检定时进行。将水表与专用读写设备联接，随机读取一组机械指示装置和电子装置的读数，按公式（2）计算机电转换误差，结果应符合表3的规定。

ΔV=Ve-Vm                                                      （2）

式中：

ΔV——机电转换误差，m3；

Ve——电子装置的读数，m3；

Vm ——机械指示装置的读数，m3。

当对结果有疑问时，应采用JJF XXXX-201X附录C规定的方法。

使用中检查应在水表使用条件下进行，保持水表的原始状态，且管道应能正常通水。

7.3.4 密封性检查

将水表安装在耐水压试验装置上，先通水排除水表和试验装置内的空气，然后在水表静止状态下缓慢平稳地升高试验水压，直到1.6倍的MAP，然后在该压力下持续时间不少于1min，期间观察水表，应无渗漏或损坏。

使用中检查应在水表使用条件下进行，保持水表的原始状态，且管道应能正常通水。通过观察并检查水表及水表与连接管道的结合面来确定密封性，水表应无可察觉的渗漏或密封损坏等现象或痕迹。

7.3.5 示值误差检定

7.3.5.1 检定流量点

一般情况下，应对水表的常用流量Q3、分界流量Q2和最小流量Q1三个流量点进行检定，对于复式水表，还应增加1.1Qx2；如果水表的型式批准文件中规定了该型式的水表在某一附加流量点上具有典型误差，则还应增加该附加流量点作为检定流量点；在检定过程中根据误差曲线趋势预估到某一流量点存在超过最大允许误差的可能，或者已检定的各流量点示值误差同号且均未落在最大允许误差的1/2时，还应增加其他流量点作为检定流量点。

各检定流量点的实际流量应分别控制在如下范围内：

——常用流量Q3：0.9Q3～Q3；

——分界流量Q2：Q2～1.1 Q2；

——最小流量Q1：Q1～1.1 Q1；

——转换流量Qx2：1.05 Qx2～1.15 Qx2；

——其他流量Q：0.95Q～1.05Q。

7.3.5.2 检定用水量

控制检定用水量的目的是将测量结果的不确定度值控制在合理的水平，并且兼顾检定的效率。检定用水量的确定往往与水表的准确度等级、检定标度分格值或检定信号分辨力、水表的复合惯性、检定方法等有关。适当增加检定用水表量和采用适当的检定方法均能够降低测量结果的不确定度值。

当采用静止状态读数的方法检定水表时，检定用水量应符合表8的规定。

表8 启停法检定用水量的规定

| 准确度等级 | 最少检定用水量 |
| --- | --- |
| 1级 | 检定标度分格值或检定信号分辨力的400倍，且不少于检定流量下1min对应的体积。 |
| 2级 | 检定标度分格值或检定信号分辨力的200倍，且不少于检定流量下1min对应的体积。 |

当采用其他方法检定水表时，检定用水量应确保测量结果的不确定度值不大于静止状态读数方法的不确定度值。

7.3.5.3 检定信号

如果制造商声明机械水表包含了用于快速检定的附加元件，可以利用该附加元件的检定功能与外部连接的传感器提供检定信号。

配备电子装置的水表如果提供了脉冲、电流或编码等检定信号，可以利用这些信号进行检定。

水表体积示值与检定信号之间的关系应是确定的，采用检定信号进行检定时应检查信号代表的体积与指示装置显示的体积一致性，检定装置应能防止信号丢失或接收干扰信号。

7.3.5.4 水表读数

水表在静止状态下一次读数的最大内插误差一般不超过检定标度分格值的1/2，则在确定水表排出体积的二次读数时，总的内插误差可达到1个检定标度分格值。

对于检定标度不连续变化的数字式指示装置，总的读数误差为一个间隔数字。

水表在稳定流动状态下的人工读数误差是难以估计的，需要通过延长检定时间，或者利用附加元件的检定功能代替人工读数，使得读数误差引入的不确定度控制在合理范围。

7.3.5.5 检定程序

7.3.5.5.1 安装

水表应按制造商规定的安装方位和要求安装在检定装置上，保证水表上下游测量段有足够的长度，对于有多种安装方位的水表应按实际使用的方位安装。

当能保证水表前后的工作压力为0.03MPa到水表最大允许工作压力（MAP）之间，且水表之间没有明显的相互影响时，相同型号规格的水表可以串联安装。

应确保测量段与水表的流动轴线保持同一致，避免流动扰动的不利影响，必要时测量段上游安装流动整直器。

检定同轴水表时，应采用与其相匹配的集合管安装到检定装置上。

检定墨盒式水表和可更换计量模块水表时，应分别采用专用连接接口安装到检定装置上。

容积式水表对上游安装条件不敏感，除制造商建议外无特殊要求。

7.3.5.5.1 启停法

启停法也称为水表在静止状态读数的试验方法。启停法通常仅适用于收集法装置，当采用标准表法装置时，应确保标准表性能和技术指标满足启停法操作程序。

启停法按下列程序操作：

- 按7.3.5.5.1的规定将水表安装在检定装置上；

- 在水表的额定工作范围内通水，排除表内和检定装置管道内的空气。当水表需要预运转或通电预热时，应按制造商的使用说明执行，制造商无说明的，确认水表在稳定流量下无异常即可。

- 保持水表上游进水阀处于打开状态，关闭水表下游的流量调节阀，使水完全停止流动，同时使装置的计量标准器处于工作等待状态。

- 水表处于静止状态，在指示装置不动时读取水表的读数。当利用水表输出信号进行检定时，接收检定信号的仪表应表明水表输出信号处于零位，如脉冲计数器指示值为零，且无脉冲累加。

- 打开流量调节阀，调节流量到检定点流量值。开启流量时应避免产生超过水表过载流量（Q4）值的冲击流量，也应避免流量调节时间过长使得水表工作 在非恒定流量区间的时间占总检定时间的比例过大而引入不合理的测量不确定度。

- 水表流过规定的检定用水量之后关闭流量调节阀，使水完全停止流动。

- 水表处于静止状态，在指示装置不动时读取水表的读数，并读取计量标准器的读数。当利用水表输出信号进行检定时，接收检定信号的仪表应表明水表输出信号处于零位，如脉冲计数器指示值不变，且无脉冲累加。

- 必要时用计时器测量从打开流量调节阀到关闭流量调节阀之间的时间，以核查实际的流量是否控制在规定的允许范围内。

- 按公式（3）计算水表的示值误差。

- 重复d）至h），完成全部流量点的检定。

附加说明：

a）当水流停止时，水表运动部件的惯性和水表内水的旋转运动相结合，可能会导致某些类型水表和某些检定流量点产生明显误差。对于这种情况，目前还不能确定一个简单的经验法则，如规定一些条件使该误差减小到可忽略不计。如有疑问，建议增加检定用水量，延长检定持续时间，或者将检定结果与采用其他一种或多种方法获得的结果相比较，尤其是7.3.5.5.2所述的方法，该方法能消除上述不确定度的起因。

b）某些类型的电子水表提供了检定用脉冲信号，这种水表响应流量变化的形式可能是在阀门关闭后输出有效脉冲，则读数应在确认有效脉冲接收之后进行。

7.3.5.5.2 换向法

换向法也称为水表在稳定的流动状态下和换流时读数的试验方法，适用于带换向器的收集法装置。

换向法按下列程序操作：

a）按7.3.5.5.1的规定将水表安装在检定装置上；

b）在水表的额定工作范围内通水，排除表内和检定装置管道内的空气。当水表需要预运转或通电预热时，应按制造商的使用说明执行，制造商无说明的，确认水表在稳定流量下无异常即可。

c）调节检定装置的流量到检定点流量值，同时使装置的计量标准器处于工作等待状态。

d）水表指示装置处于运动状态，读取水表的读数，同步启动换向器，将水流引向收集容器。

e）水表流过规定的检定用水量之后，再在读取水表的读数时同步启动换向器将水流引开。

f）读取计量标准器的读数，容器内收集的水的体积就是流经水表的实际体积。

g）按公式（3）计算水表的示值误差。

h）重复c）至g），完成全部流量点的检定。

附加要求：

i）当人工读数不能确保将读数误差引入的不确定度控制在合理范围时，应利用水表附加元件的检定功能代替人工读数。

j）当因检定信号的分辨力过低，或者收集容器的最大收集量不能保证检定信号读取与检定装置换向保持可忽略的同步时，应分别测量代表水表读数的脉冲计数时间和装置的检定时间，并将装置测得的实际体积按两个时间差异修正到与水表读数时间一致的体积，再按公式（4）进行示值误差计算。

注：当检定信号读取由不同步性引入的标准不确定度不大于测量结果合成标准不确定度的1/3时，水表与装置之间的不同步性可以忽略。

7.3.5.5.3 流量时间法

流量时间法是水表在稳定的流动状态下读数的一种试验方法，通常适用于标准表法装置和活塞式水表检定装置。

流量时间法按下列程序操作：

a）按7.3.5.5.1的规定将水表安装在检定装置上；

b）在水表的额定工作范围内通水，排除表内和检定装置管道内的空气。当水表需要预运转或通电预热时，应按制造商的使用说明执行，制造商无说明的，确认水表在稳定流量下无异常即可。

c）调节检定装置的流量到检定点流量值，同时使装置的计量标准器处于工作等待状态，使水表的检定信号处于正常输出状态。

d）检定装置启动测量指令，使装置的控制系统同步接收自身的计量标准器信号和水表的检定信号。当无法满足同步要求时，控制系统应测量接收各自信号对应的时间，以便将装置测得的实际体积按两个时间差异修正到与水表读数时间一致的体积。

e）水表流过规定的检定用水量之后检定装置启动停止测量指令，使装置的控制系统停止接收自身的标准器信号和水表的检定信号，并停止测量时间。

f）按公式（3）或（4）计算水表的示值误差。

g）重复c）至f），完成全部流量点的检定。

7.3.5.6 复式水表的检定说明

复式水表一般应在稳定的流动状态下进行检定，以保证转换装置在流量增加和流量减少情况下都正常工作。检定时应分别同时读取大水表、小水表和计量标准器的读数，水表的指示值为大水表和小水表指示值之和。当无法实现同步测量时，应借助于附加元件的检定功能代替人工读数，按7.3.5.5.2中j）规定的方法进行。

7.3.5.7 计算公式

7.3.5.7.1 满足同步测量的公式

当水表和装置满足同步测量时，示值误差的计算公式见式（3）。

E=Vi−VaVa×100%                                                    （3）

式中：

E ——以百分数表示的水表相对示值误差；

Va——流过水表的实际体积，m3；

Vi——水表指示装置上增加（或减少）的体积，m3。

7.3.5.7.2 不满足同步测量的公式

当水表和装置不满足同步测量时，示值误差的计算公式见式（4）。

E=Vi⋅taV⋅ti−1×100%                                               （4）

式中：

ti——测量水表的指示体积Vi所对应的时间，s；

ta——测量实际体积Va所对应的时间，s。

这里ti与ta应通过不确定度水平较高（一般相对扩展不确定度应达到1×10-5，k=2）的时间测量装置来测量，在实际测量中，两者应比较接近，偏差不超过10%。

注：公式（4）的详细来源可参阅JJF XXXX-201X附录B。

7.3.5.7.3 相关的过程公式

检定时的实际流量按公式（5）计算。

Q=Vata×3600                                                        （5）

式中：

Q——检定时的实际流量，m3/h。

当直接读取水表指示装置读数时，水表所指示的体积变化Vi按公式（6）计算。

Vi＝｜V1-V0｜                                                                          （6）

式中：

V0——水表的初始读数，m3；

V1——水表的终止读数，m3。

当采用测量脉冲数代表水表读数时，水表所指示的体积变化Vi按公式（7）计算。

Vi＝C·N                                                                               （7）

式中：

C——每个脉冲所代表的体积量，或称为信号当量，m3；

N——检定期间记录的脉冲总数。

注：一些脉冲输出的水表用仪表系数K来表示体积与脉冲数量之间的关系，则K与C互为倒数关系。

当采用质量法确定流过水表的实际体积Va时，按公式（8）计算。

Va=c×Maρ                                                            （8）

式中：

c——修正系数，无量纲；

Ma——计量标准器确定的流过水表的水的实际质量，kg；

ρ——水表处水的密度，kg/m3。

公式（8）中，当用称重法确定质量时，应考虑空气浮力对称重结果的影响，此时c称之为空气浮力修正系数，通常取c=1.0011；当用质量流量计作为标准表确定质量时，取c=1。

水的密度ρ可以用水密度计直接测量得到，也可以通过测量水表处的水温查水的密度表得到。

在检定过程中，当水温变化不超过5℃时，水的密度ρ可以用一次测量的结果参与计算，当对检定结果有疑问或者水温变化超过5℃时应重新测量。

当采用测量水温查密度的方法时，应注意实际的水密度与查表所得的纯水密度之间的差异，必要时可采用公式（9）对查表密度进行修正。

ρ=ρtm-ρtp+ρt                                                                           （9）

式中：

ρtm——在水温与大气温度相近的某一条件下，用标准密度计测得的水的实际密度值，标准密度计的最大允许误差应不大于±0.01%，kg/m3；

ρtp——用测量ρtm时的水温，查纯水密度表得到的密度值，kg/m3；

ρt——测量水温查纯水密度表得到的密度值，kg/m3。

当ρtm与ρtp之间的差异不大于0.05%时，可不修正。

7.3.5.7.4 数值修约规则

计算过程中的数值修约应遵守GB/T 8170的规定。

示值误差的最终结果应表示为带+或－的百分比数值，并符合以下规定：

a）对于准确度等级为1级的水表，小数点后可保留2位，但有效位数应不超过3位；

b）对于准确度等级为2级的水表，小数点后可保留1位，但有效位数应不超过3位。

7.3.5.8 示值误差曲线判定

根据示值误差检定结果，按5.3的规定判定示值误差曲线是否合格。

7.3.5.9 检定次数

每个流量点一般检定一次。

当水表仅在一个流量点的示值误差超过最大允许误差，则应在此流量点下重复检定，再得到两个结果。如果该流量点下的三个检定结果中有两个在最大允许误差范围内，且三个检定结果的算术平均值也落在最大允许误差以内，应认为该流量点检定合格。

7.3.6 检定记录格式

水表典型的检定记录格式见附录A，可以根据检定装置的工作原理、水表的型式和检定方法进行修改使用。

7.4 检定结果的处理

检定合格的水表发给检定证书，对于公称通径在DN25及以下的水表也可以只加盖检定合格印。

检定不合格的水表发给检定结果通知书，对于已加盖有检定合格印的水表还应注销检定合格印。检定结果通知书应注明不合格项目。

检定证书和检定结果通知书的内页格式见附录B。

7.5 检定周期

7.5.1 对于公称通径为DN50及以下，且常用流量Q3不超过16m3/h的水表只作安装前首次强制检定，限期使用，到期更换，使用期限规定如下：

a）公称通径不超过DN25的水表使用期限不超过6年；

b）公称通径超过DN25但不超过DN50的水表使用期限不超过4年。

7.5.2 公称通径超过DN50或常用流量Q3超过16m3/h的水表检定周期一般为2年。

附录A（资料性附录）

使用中水表的允许误差

A.1 使用中水表的允许误差

OIML R49-1:2013附录C推荐使用中水表的允许误差为5.2规定的最大允许误差的2倍。

A.2 影响使用中水表测量误差的因素

下列（但不限于）因素影响使用中水表的测量误差：

- 水表因机械磨损或元器件老化导致的性能褪化；

- 不满足制造商规定的安装，如前后直管段长度不足、管道内径不匹配、安装方位偏离、背压不足等；

- 水中含有固体颗粒、纤维等杂质；

- 水中含有空气；

- 水流有脉动、旋涡或速度分布畸变；

- 水温、水压或流量超过额定工作条件（ROC）；

- 强烈振动；

- 电气或电磁干扰。

A.3 示值误差的使用中检查方法

A.3.1 检查条件

能否进行示值误差的使用中检查，需要结合水表的安装和使用条件下来综合确定。

示值误差的使用中检查应在水表使用条件下进行，保持水表的原始状态，且管道应正常通水。

A.3.2 检查方法

通常可以采用收集法或采用串联安装标准流量计的方法来确定水表的示值误差。

将流经水表的水收集到经校准的收集容器或称重容器中，或者使流过水表的水流过标准流量计等测量设备，在相同时间内比较水表的体积示值和收集容器或标准流量计的体积示值，按公式（3）计算水表的示值误差。如果不能保证水表与测量设备保持同步，可以通过延长测量时间来获得近似同步，也可以采用公式（4）对应的测量方法。

示值误差检查的流量值一般介于Q2和Q3之间，尽可能保持稳定。当采用标准流量计时，应确保标准流量计的工作条件和测量范围满足测量要求，必要时可以通过延长测量时间来提高测量的可靠性。

A.3.3 检查设备的不确定度水平

测量设备确定的流过水表的实际体积的不确定度应不大于使用中水表允许误差绝对值的1/2。

附录B（资料性附录）

水表检定记录参考格式

送检单位：                             委托编号：

型号规格：               公称通径：         水表编号：

制造商：                           制造日期：

水表参数：Q3=     m3/h，Q3/ Q1＝    ，准确度等级：   级，MAP=     MPa

温度等级：□T30 □T50，检定类别：□首次 □后续，证书编号：

| 外观和封印 | □符合 □不符合（描述具体不符合） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标志 | □符合 □不符合（描述具体不符合） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电子装置功能 | □符合 □不符合（描述具体不符合） 影响测量结果的参数（如有）： |  |  |  | 机械（m3） |  |  | 电子（m3） |  |  | 误差（m3） |
|  |  |  |  |  | Vm1 | Vm2 |  | Ve1 | Ve2 |  |  |
| 密封性 | 1.6MAP持续1min，□无渗漏 □渗漏 □泄漏 □损坏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 示值误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检定 流量点 | 流量值（m3/h） | 水表示值（L） |  |  |  |  | 检定装置示值 Va（L） |  |  | 示值误差 E（%） |  |
|  |  | 始值V0 | 终值V1 | 示值Vi |  |  |  |  |  |  |  |
| Q3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 误差曲线 |  | □符合 □不符合 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检定结论 | □合格，□准予限期使用 年，□检定周期 年。 □不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

检定条件：环境温度     ℃，相对湿度：    %，水温     ℃，水压     MPa

检定装置型号规格：            编号：        准确度等级或不确定度

检定员：              核验员：             检定日期：

附录C（资料性附录）

检定证书和检定结果通知书内页格式

- 计量标准

| 标准装置名称 | 测量范围 | 不确定度（准确度等级或最大允许误差或） | 计量标准考核证书编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水表检定装置 | 累积流量：（ ～ ）L 瞬时流量：（ ～ ）m3/h |  |  |

- 主要测量设备

| 序号 | 测量设备名称 | 测量范围 | 不确定度（准确度等级或最大允许误差或） | 量值溯源证书号 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水表检定装置 |  |  |  |  |
| 2 | 耐水压试验装置 |  |  |  |  |

- 检定条件

| 环境温度 | ℃ | 相对温度 | % | 水温 | ℃ | 水压 | MPa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 检定结果

| 序号 | 检定项目 |  | 检定结果 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观和封印 |  | 合格（或不合格） |  |  |  |  |  |
| 2 | 标志 |  | 合格（或不合格） |  |  |  |  |  |
| 3 | 电子装置功能 |  | 合格（或不合格） |  |  |  |  |  |
| 4 | 密封性 |  | 合格（或不合格） |  |  |  |  |  |
| 5 | 示值误差 | 检定流量点 |  | Q1 | Q2 | Q3 |  |  |
|  |  | 流量值（m3/h） |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 最大允许误差（%） |  | ±5 | ±2 |  |  |  |
|  |  | 示值误差（%） |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 误差曲线 |  | 合格（或不合格） |  |  |  |  |  |
| 说明 | 1.水表的准确度等级为 级，限期 年使用（若适用）； 2.本次检定对传感器系数（或仪表系数、信号当量、修正系数）进行了调整，调整后的值为： 。 3.本次检定为首次检定（或后续检定）。 |  |  |  |  |  |  |  |

以下空白